- Цель работы

Изучить устройство и принцип действия микрометров типа МК и гладкого нониусного микрометра G.T.O; получить первичные практические навыки в выполнении поверки СИ; осуществить поверку микрометра; определить пригодность микрометра к использованию; ознакомиться с правилами оформления результатов поверки.

- Описание лабораторной установки

Рисунок 1 – Устройство микрометра

1 – стебель с продольно шкалой; 2 – барабан с круговой шкалой; 3 – скоба микрометра; 4 – шток/ шпиндель/микровинт; 5 – измерительная пятка; 6 – привод шпинделя с трещеткой; 7 – стопор подачи шпинделя; 8 – накатной выступ на барабане; 9 – накат регулировочной гайки.

- Рабочие формулы

(1)

Среднее арифметическое значение измерений:

x=1n×i=1nxi

где n – число измерений,

xi – значение каждого измерений;

(2)

Среднее квадратическое отклонение (СКО):

σ=1n−1×i=1n(xi−x)2

(3)

Предельные значения абсолютной погрешности измерений:

∆x=tp(n)σn

где tp(n) – коэффициент Стьюдента;

(4)

Границы доверительно интервала:

x1,2=x±∆x

(5)

Класс точности микрометра:

к.т.=∆dimlim

где ∆ - абсолютная погрешность,

dimlim – верхний предел измерений микрометра.

- Результаты измерений и вычислений:

Таблица 1 – Определение погрешности микрометра

| Поверяемые точки для МК | Отсчёт по шкале микрометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25+5,12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 30,1 | 30,15 | 30,1 | 30,09 | 30,15 | 30 | 30,05 | 30,1 | 30,09 | 30,1 |
| x | 25,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σ | 0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆x | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x1,2 | 25,100 ± 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к.т. | 10,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25+10,24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 35,22 | 35,225 | 35,2 | 35,2 | 35,21 | 35,21 | 35,2 | 35,25 | 35,23 | 35,24 |
| x | 35,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σ | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆x | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x1,2 | 35,220 ± 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к.т. | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25+15,36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 40,35 | 40,34 | 40,35 | 40,345 | 40,35 | 40,36 | 40,34 | 40,355 | 40,36 | 40,36 |
| x | 40,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σ | 0,0078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆x | 0,0059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x1,2 | 40,3500 ± 0,0059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к.т. | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25+21,50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 46,6 | 46,5 | 46,47 | 46,48 | 46,49 | 46,49 | 46,48 | 46,49 | 46,49 | 46,48 |
| x | 46,497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σ | 0,0046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆x | 0,0035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x1,2 | 46,500 ± 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к.т. | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25+25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 49,98 | 49,99 | 50 | 49,97 | 49,98 | 49,99 | 49,99 | 49,99 | 49,98 | 49,985 |
| x | 49,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σ | 0,0096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆x | 0,0072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x1,2 | 49,900 ± 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к.т. | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доверительная вероятность 0,95

Таблица 2 – Определение параллельности измерительных поверхностей

| Положение измерений | Отсчёт по шкале микрометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сверху | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 10,04 | 10,03 | 10,04 | 10,03 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,03 | 10,04 |
| x | 10,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σ | 0,0048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆x | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x1,2 | 10,037 ± 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снизу | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 10,04 | 10,03 | 10,04 | 10,04 | 10,03 | 10,04 | 10,04 | 10,03 | 10,03 | 10,04 |
| x | 10,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σ | 0,0052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆x | 0,0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x1,2 | 10,036 ± 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спереди | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 10,04 | 10,04 | 10,03 | 10,02 | 10,04 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,04 | 10,04 |
| x | 10,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σ | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆x | 0,0053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x1,2 | 10,0340 ± 0,0053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сзади | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,04 | 10,03 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,03 | 10,03 |
| x | 10,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| σ | 0,0052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆x | 0,0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x1,2 | 10,034 ± 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к.т. | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Примеры вычислений:

По формуле (1):

x=1n×i=1nxi=25,1+25,15+25,1+25,09+25,15+25+25,05+25,1+25,09+25,110=25,093

По формуле (2):

σ=1n−1×i=1n(xi−x)2=19×((10,03−10,034)2×6+(10,04−10,034)2×4=0,052

По формуле (3): ∆x=tpnσn=2,26×0,05210=0,039

По формуле (4): x1,2=x±∆x=10,034 ± 0,039

По формуле (5): к.т.=∆dimlim= (50−49,99)×10050=0,02

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы изучили устройство и принцип действия микрометров типа МК и гладкого нониусного микрометра G.T.O; получили первичные практические навыки в выполнении поверки СИ; осуществили поверку микрометра; определили пригодность микрометра к использованию; ознакомились с правилами оформления результатов поверки.